# Лабораторна робота №1

# ОБРОБКА  РЕЗУЛЬТАТІВ  ВИМІРІВ

1.1 Мета роботи

Придбати практичні навички роботи з цифровим вольтметром і електронним амперметром.

Освоїти методику обробки результатів прямих і непрямих вимірів опору.

Навчитися подавати результати вимірів відповідно до ГОСТ 8.01–72.

1.2 Загальні відомості

Результат будь-якого виміру завжди буде відрізнятися від дійсного значення вимірюваної величини. Це розходження являє собою похибку виміру. Залежно від числового виразу розрізняють похибки: абсолютні, відносні і приведені.

Абсолютна похибка

| Δ=X−Xд (%), | (1.1) |
| --- | --- |

де X– показ приладу або результат виміру; Xд – дійсне значення вимірюваної величини.

Відносна похибка

| δ=100⋅ΔXд (%). | (1.2) |
| --- | --- |

Приведена похибка

| γ=100⋅ΔXн (%), | (1.3) |
| --- | --- |

де Xн – нормуюче значення, яке для приладів дорівнює кінцевому значенню діапазону вимірів або номінальному значенню вимірюваної величини.

Похибка вимірювального приладу, обумовлена класом точності, і похибка виміру цим приладом фізичної величини не збігаються.

Відносна похибка виміру фізичної величини оцінюється за формулою

| δ=±100⋅ΔX=±XнX⋅γ (%), | (1.4) |
| --- | --- |

де γ – гранично допустиме значення основної похибки або клас точності приладу.

Відносна похибка виміру струму, напруги і потужності оцінюється за формулами

| δI=±γI⋅IнI (%); | (1.5) |
| --- | --- |
| δU=±γU⋅UнU (%); | (1.6) |
| δP=±γPPнP (%), | (1.7) |

де  γI, γU, γP – клас точності відповідного приладу; Iн, Uн, Pн – кінцевий діапазон виміру величини; I, U, P – вимірюване значення величини.

При непрямих вимірах відносні похибки оцінюють іншим чином. Визначаючи, наприклад, опір за показами амперметра, вольтметра і ватметра, обчислення виконують за однією з нижченаведених формул

| R=UI; | (1.8) |
| --- | --- |
| R=PI2; | (1.9) |
| R=U2P. | (1.10) |

Відносна похибка виміру опору, відповідно, оцінюється за однією з формул

| δR=δI+δU; | (1.11) |
| --- | --- |
| δR=δP+2⋅δI; | (1.12) |
| δR=δP+2⋅δU. | (1.13) |

Причин виникнення похибок багато і вони мають як об’єктивний, так і суб'єктивний характер, але у всіх випадках мають дві складові: систематичні похибки, що можуть бути враховані і виключені з результатів вимірів, і випадкові, які не можуть бути виключені з результатів вимірів, але їх можна зменшити застосуванням методів теорії імовірності і математичної статистики при обробці результатів виміру.

У цій роботі при обліку випадкових похибок окремі досліди розглядаються як випадкові величини, розподілені за нормальним законом.

За результатами спостережень необхідно виконати такі операції:

- Результати спостережень занести до таблиці і виключити з них систематичні і грубі похибки, в результаті чого отримаємо виправлені спостереження, з якими будемо проводити подальші операції.

- Визначити середнє арифметичне результатів спостережень, що буде  точковою оцінкою дійсного значення вимірюваної величини

| X=i=1nXn=X1+X2+...+Xi+...+Xnn. | (1.14) |
| --- | --- |

- Обчислити середнє квадратичне відхилення результатів окремих спостережень

| σ=1n−1i=1n(Xi−X)2, | (1.15) |
| --- | --- |

де n – число спостережень; Xi – окреме спостереження вимірюваної величини; X – середнє арифметичне.

- Визначити   середнє квадратичне відхилення результатів вимірів

| σX=σn. | (1.16) |
| --- | --- |

- Визначити довірчий симетричний інтервал, в який із заданою імовірністю Р попадає дійсне значення вимірюваної величини. Шуканий довірчий інтервал визначається за формулою

| ΔX=±tp,n−1⋅σX=±tp,n−1⋅σn, | (1.17) |
| --- | --- |

де tp,n−1 – коефіцієнт Стьюдента, який знаходять з відповідних таблиць залежно від довірчої ймовірності p і числа ступенів свободи (n−1).

- Записати результат виміру

| X=X±ΔX. |  |
| --- | --- |

1.3 Порядок виконання роботи

- Ознайомитися з цифровим вольтметром і електронним амперметром. Записати технічні і метрологічні характеристики приладів. Технічні дані занести до табл. 1.1.

Таблиця 1.1

| Найменування приладу | Тип приладу та заводський номер | Верхні межі виміру | Род струму | Частотний діапазон | Система приладу | Дослідна напруга | Вхідний опір | Межа допуску основної похибки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Вивчити порядок роботи з цифровим вольтметром і електронним амперметром.

- Зібрати електричне коло за схемою (рис. 1.1) і після її перевірки викладачем зняти 15-20 показів вольтметра і амперметра. Напругу змінювати лабораторним автотрансформатором.

Рис. 1.1

- За результатами спостережень, використовуючи формули (1.5); (1.6); (1.8); (1.11), обчислити відносні похибки виміру струму, напруги і опору, значення вимірюваного опору. Результати спостережень і розрахунків занести до табл. 1.2, 1.3. Цифровим вольтметром В7-27 зробити прямий замір опору Rx.

Таблиця 1.2

| Номер спостереження | # Результати вимірів |  |  | Результати вимірів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uiвх | Uiвих | Ii | Riвх | Riвих | δUвх | δUвих | δI | δRвх | δRвих |
|  | В | В | А | Ом | Ом | % | % | % | % | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Побудувати графіки залежностей

| δI=FI; δV=FV; δR=FV,I. |  |
| --- | --- |

Проаналізувати і пояснити отримані результати.

- Використовуючи дані табл. 1.2, за формулами (1.14) і (1.15) знайти середнє арифметичне і оцінку середнього квадратичного відхилення вимірюваного опору. Цю операцію проводити, використовуючи табл. 1.3.

Таблиця 1.3

| Номер спостереження | R1, Ом |  | R1−R, Ом |  | R1−R2, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вх | вих | вх | вих | вх | вих |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | n=R |  |  |  | = |  |

- За формулами (1.16) і (1.17) визначити оцінку середнього квадратичного відхилення результату виміру опору R і довірчий інтервал ΔR при заданій ймовірності p=0,95.

- Записати результат виміру опору

| R=R±ΔR. |  |
| --- | --- |

- Вимірити той же опір 15-20 разів мостом постійного струму або цифровим омметром і обробити результати вимірів, як було показано вище. Результати спостережень і розрахунків записати до таблиці, яка аналогічна табл. 1.3.

- Порівняти результати обробки експериментальних даних прямих і непрямих вимірів опору резистора.

- Для визначення коефіцієнта Стьюдента користатися табл. 1.4.

Таблиця 1.4

| n – 1 | р=0,95 | р=0,99 | n – 1 | р=0,95 | р=0,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3,18 | 5,84 | 10 | 2,23 | 3,17 |
| 4 | 2,78 | 4,60 | 11 | 2,20 | 3,11 |
| 5 | 2,57 | 4,03 | 12 | 2,18 | 3,05 |
| 6 | 2,45 | 3,71 | 13 | 2,16 | 3,01 |
| 7 | 2,36 | 3,50 | 14 | 2,14 | 2,98 |
| 8 | 2,306 | 3,25 | 15 | 2,13 | 2,95 |
| 9 | 2,26 | 3,25 | 16 | 2,12 | 2,92 |
| 17 | 2,11 | 2,90 | 20 | 2,08 | 2,84 |

1.4 Звіт про роботу

У звіті повинні бути наведені:

- Технічні і метрологічні характеристики вимірювальних приладів.

- Схема електричного кола.

- Розрахункові формули, таблиці вимірів і обчислень, приклади обчислень за наведеними формулами.

- Криві залежностей.

- Стислі висновки по роботі.

#### 1.5 Контрольні запитання

- Позначення і одиниці виміру електричних і магнітних величин.

- Прямі, непрямі і сукупні виміри.

- Методи виміру.

- Засоби вимірів, їхня класифікація.

- Абсолютна, відносна і приведена похибки.

- Відносні похибки виміру струму, напруги і потужності.

- Порядок обробки результатів прямих вимірів.

- Порядок обробки результатів непрямих вимірів.