# Лабораторна робота №2

# ПОВІРКА  ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИХ  ПРИЛАДІВ

2.1 Мета роботи

Придбати навички повірки електровимірювальних приладів.

Вивчити принцип дії і будову потенціометра постійного струму.

Навчитися вимірювати струм, опір і потужність потенціометром.

2.2 Загальні відомості

Якість електровимірювальних приладів визначається рядом характеристик. Найбільш важливі з них: варіації показів і похибки приладу, чутливість і стала приладу, швидкість і споживана потужність. Ці характеристики визначають при повірці електровимірювальних приладів.

Під повіркою розуміється метрологічна операція, що полягає в порівнянні мір і показів електровимірювальних приладів зі зразковими мірами або показами зразкових вимірювальних приладів для визначення їх похибок.

При виборі зразкових приладів потрібно виконувати такі вимоги:

- клас точності зразкового приладу повинен бути в 5 разів вище класу точності  приладу, що повіряється;

- верхні межі виміру зразкового і повірюваного приладів повинні бути однаковими або відрізнятися не більше ніж на 25 %;

- варіація показів зразкового приладу не повинна перевищувати похибки, що допускається;

- при повірці приладів на постійному струмі в якості зразкових треба застосовувати магнітоелектричні прилади.

При виборі класу точності зразкового приладу треба користуватися табл. 2.1.

Таблиця 2.1

| Клас повірюваного приладу | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клас зразкового приладу | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |

Повірка стрілочних електровимірювальних приладів завжди здійснюється методами: а) звіряння; б) компенсаційним на постійному струмі.

Метод звіряння полягає в одночасному вимірі величин приладом, що повіряється, і зразковим, і порівнянні їх показів. За дійсні значення вимірюваної величини приймають покази зразкового приладу.

Повірка компенсаційним методом так само, як і методом звіряння, зводиться до виміру однієї і тієї ж величини один раз повіряємим приладом, а другий – потенціометром постійного струму.

Принципова схема потенціометра наведена на рис. 2.1.

Рис. 2.1

Потенціометри відносяться до приладів порівняння і служать для виміру напруги або ЕРС. Вони забезпечують найбільшу точність вимірів, їхня похибка не перевищує +(0,01-0,02)%.

В основу принципу дії потенціометра покладений компенсаційний метод, що полягає в зрівноваженні двох електрично не зв'язаних між собою, але протилежно спрямованих напруг або ЕРС. Робоче коло компенсатора (потенціометра) складається з послідовно з’єднаних опорів ,  і  і допоміжного джерела енергії Е.

При вимірі невідомої ЕРС  її необхідно підключити через високочутливий гальванометр Г паралельно вимірюваному опору  (перемикач П встановити в положення и). Змінюючи опір , домогтися відсутності струму в ділянці вимірюваної ЕРС. При відсутності струму одержимо

| , | (2.1) |
| --- | --- |

де  – робочий струм потенціометра;  – частина опору, спадання напруги на якому урівноважує ЕРС .

Встановлення робочого струму  здійснює ЕРС нормального елемента , яка через гальванометр Г підключається паралельно установочному опору   (перемикач встановити в положення k).

Змінюючи опір  та , домогтися відсутності струму в ділянці з . При відсутності струму отримуємо

| , | (2.2) |
| --- | --- |

звідки

| . | (2.3) |
| --- | --- |

Тоді

| . | (2.4) |
| --- | --- |

При значеннях , , , заданих з великою точністю, значення вимірюваної ЕРС  одержимо також з великою точністю. Безпосередньо потенціометром можна вимірити тільки ЕРС і напругу.

Струми, опори і потужності визначають побічно за результатами вимірів напруги,  як показано на рис. 2.2.

Рис. 2.2

У досліджуване коло необхідно включити послідовно зразковий  і невідомий  опори і вимірити потенціометром напруги на їхніх затискачах  і .

Струм, опір і потужність визначають за формулами

| ; | (2.5) |
| --- | --- |
| ; | (2.6) |
| . | (2.7) |

Для встановлення класу точності приладу необхідно визначити основну похибку на всіх цифрових поділках шкали. За основну похибку приймається найбільша за абсолютною величиною різниця між показом повірюваного і зразкового приладів:

| . | (2.8) |
| --- | --- |

Приведена основна похибка визначається як відношення абсолютної похибки до верхньої межі виміру приладу

| . | (2.9) |
| --- | --- |

Клас точності приладу визначається за найбільшою основною приведеною похибкою.

Поправка (  є величина, що повинна бути алгебраічно додана до показу приладу для одержання дійсного значення вимірюваної величини. Чисельно поправка дорівнює абсолютній похибці, взятій зі зворотним знаком

| . | (2.10) |
| --- | --- |

Для зменшення помилок при внесенні виправлень останні визначаються як середні арифметичні з двох вимірів при зростанні  і зменшенні  вимірюваної величини.

Варіація показу приладу – це найбільша різниця між показами зразкового приладу, відповідними одній й тій ж поділці шкали повірюваного приладу, одержаними при зростанні  і зменшенні  вимірюваної величини.

Варіація показів виражається у відсотках від верхньої межі вимірів приладу

| . | (2.11) |
| --- | --- |

Варіація приладу не повинна перевищувати значення основної припустимої погрішності.

2.3 Порядок виконання роботи

- Ознайомитися з вимірювальними приладами і обладнанням. Занести до таблиці технічні і метрологічні характеристики приладів.

- Зібрати схему для перевірки вольтметра (рис. 2.3).

- Включити коло і, користуючись лабораторним трансформатором, змінювати напругу так, щоб стрілка  приладу, що перевіряється, установлювалася по черзі на кожній цифровій відмітці при зростанні й зменшенні напруги. Стрілка  вольтметра, що перевіряється, повинна підходити до тієї або іншої поділки з однієї сторони.

Рис. 2.3

- Результати вимірів і обчислень (зробити 5 вимірів) занести до табл. 2.2.

Таблиця 2.2

| Результати вимірів | Результати обчислень |
| --- | --- |
| Покази повірюваного приладу (вольтметру) | Покази зразкового приладу (вольтметру) | Абсолютна похибка | Поправка | Основна приведена похибка | Варіація показів |
|  |  |  |  |  |  |  | В |
| В | В | В | В | В | В | % | % |

- На підставі даних, отриманих з дослідження; побудувати криву поправок

| . |  |
| --- | --- |

за знайденим значенням варіації показів оцінити якість вольтметру; визначити, до якого класу точності відноситься повірюваний вольтметр і чи відповідає він класу точності, позначеному на шкалі вольтметра, що  повіряється.

- Зібрати схему для перевірки міліамперметру компенсаційним методом (рис. 2.4).

Рис. 2.4

- Включити коло, змінюючи опір , встановити стрілку приладу, що повіряється, по черзі на всі цифрові поділки при збільшенні і зменшенні струму.

- Результати вимірів і обчислень (зробити 5 вимірів) занести до табл. 2.3. На підставі отриманих результатів зробити висновки щодо повірюваного міліамперметра, як це показано в п.5.

###### Таблиця 2.3

| Результати вимірів | Результати обчислень |
| --- | --- |
| Покази міліамперметру | Покази потенціометру | Зразковий опір | Дійсне значення струму | Абсолютна похибка | Поправка | Відносна, приведена похибка | Варіація показу приладу |
| мА | мВ | мВ | Ом | мА | мА | мА | мА | мА | % | % |

- На підставі схеми рис. 2.4 вимірити потенціометром напруги U0 та UX і, використовуючи їх значення, обчислити струм, опір і потужність за формулами (2.5) – (2.7). Результати вимірів і обчислень (2 досліди) занести до табл. 2.4.

Таблиця 2.4

| Результати вимірів | Результати обчислень |
| --- | --- |
| мВ | мВ | Ом | мА | Ом | мВт |

2.4 Звіт про роботу

У звіті повинні бути наведені:

- Технічні і метрологічні характеристики приладів.

- Схеми електричних кіл.

- Розрахункові формули, таблиці вимірів і обчислень. Приклади обчислень за наведеними формулами.

- Криві поправок для повірюваних приладів.

- Стислі висновки по роботі.

2.5 Контрольні запитання

- Назвати основні характеристики показуючих приладів і дати їхнє визначення.

- Основні і додаткові похибки вимірювальних приладів, варіації показів.

- Вказати методи перевірки електровимірювальних приладів.

- Перелічити вимоги до зразкових приладів.

- Порядок перевірки електровимірювальних приладів.

- Будова і принцип дії потенціометра.

- Вимір струму, опору і потужності потенціометром.