# Лабораторна робота 3

# ВИМІРЮВАЛЬНІ  ПЕРЕТВОРЮВАЧІ  СТРУМУ  І  НАПРУГИ

3.1 Мета роботи

Виконання розрахунку і практичне застосування шунтів і додаткових опорів для розширення меж виміру струму і напруги. Практичне застосування вимірювальних трансформаторів для виміру змінного струму і напруги. Перетворення змінного струму (різної форми кривої), у постійний за допомогою напівпровідникових випрямлячів. Визначення основних співвідношень між напругами при одно- і двопівперіодному випрямленні.

3.2 Загальні відомості

3.2.1 Шунти і додаткові опори

Шунти, застосовувані для розширення меж виміру вимірювального механізму за струмом, представляють собою невеликий опір, виготовлений з манганіну і постачений струмовими затисками для включення в коло і потенційними для приєднання вимірювального механізму приладу. Таке включення шунта усуває похибки від контактних опорів (рис. 3.1).

##### Рис. 3.1

Вимірюваний струм кола I і струм приладу In пов'язані співвідношенням

| In=I⋅RшRш+Rп; | (3.1) |
| --- | --- |
| p=IIn=RnRш+1, |  |

де p – шунтуючий множник, що показує, у скільки разів вимірюваний струм більше струму приладу або в скільки разів розширюються межі виміру за струмом. Шунтуючий множник є незмінним при постійних значеннях Rn і Rш:

| Rш=Rnp−1. | (3.2) |
| --- | --- |

За рівнянням (3.2) визначають величину опору шунта. Шунти бувають внутрішніми і зовнішніми і застосовуються переважно для постійного струму, бо при змінному струмі розподіл струму в паралельних вітках залежить від індуктивності і частоти, що ускладнює їхнє застосування і має похибки.

Додаткові опори, застосовувані для розширення меж виміру вольтметрів, виготовляють з манганіну і включають послідовно з вимірювальним механізмом (рис. 3.2).

Рис. 3.2

Якщо межу виміру напруги вольтметра треба розширити в p=UUn разів, то

| U=Un⋅P=Un+Uд=In⋅Rn+Rд, |  |
| --- | --- |

звідси додатковий опір

| Rд=Un⋅P−In⋅RnIn=In⋅Rn⋅P−In⋅RnIn, |  |
| --- | --- |

або

| Rд=Rn(P−1). | (3.3) |
| --- | --- |

Шунти і додаткові опори, що включаються з приладами для розширення меж виміру, повинні мати клас точності не нижче вказаного в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

| Клас точності приладу | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клас точності шунта або додаткового опору | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |

3.2.2 Вимірювальні трансформатори

Вимірювальні трансформатори являють собою осердя з листового магнітом'якого матеріалу з двома обмотками і використовують явище електромагнітної індукції. Їхнє основне призначення – перетворення (звичайно зменшення) значень вимірюваних напруг і струмів у стандартні (наприклад, 5 А, 100 В). Застосуванням вимірювальних трансформаторів у колах високої напруги досягається безпека обслуговування приладів у вторинному колі.

Вимірювальні трансформатори поділяються на трансформатори струму і напруги (рис. 3.3).

Рис. 3.3

Вимірювальні трансформатори характеризуються номінальними коефіцієнтами трансформації, обумовленими відношенням номінальних значень

| KUн=U1нU2н; KIн=I1нI2н. | (3.4) |
| --- | --- |

Вони вказується в паспортах трансформаторів. Дійсні коефіцієнти трансформації KU i KI залежать від значень опорів вторинного кола. Через це виникають похибки за коефіцієнтом трансформації

| δU=KUн−KUKU⋅100; δI=KIн−KIKI⋅100. | (3.5) |
| --- | --- |

Значення найбільших похибок, що допускаються, визначають класи точності трансформаторів (0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 3,0; 10,0). Крім того, трансформатори характеризуються кутовою похибкою, що визначається як кут зсуву між вектором первинної величини і оберненим на 180° вектором вторинної величини. Кутова похибка позначається на результатах вимірів тільки фазочутливими приладами (вольтметри, лічильники і т. ін.).

Таким чином, знаючи покази амперметра I2 і вольтметра U2, вимірюваний струм I1 і напругу U1 можна визначити за формулами

| I1=KI⋅I2; I1=KIн⋅I2; U1=KU⋅U2; U1=KUн⋅U2. | (3.6) |
| --- | --- |

Звичайно покази приладу збільшуються не на дійсні, а на номінальні коефіцієнти трансформації.

3.2.3 Перетворювачі змінного струму в постійний

В якості перетворювачів змінного струму в постійний застосовують напівпровідникові випрямлячі, термоперетворювачі, транзистори і т. ін.

Напівпровідникові випрямлячі мають необмежений термін служби, малі габарити, вагу, прості і надійні в роботі. Нелінійність характеристик напівпровідникових випрямлячів і сильний вплив температури, а також наявність похибки від скривлення форми кривої вимірюваних величин приводять до зниження точності вимірювальних приладів. Випрямним приладам належить і часткова похибка.

У залежності від з'єднання вимірювального механізму з випрямлячами прилади бувають одно- або двопівперіодного випрямлення. У схемах першого типу через вимірювальний механізм проходить тільки одна напівхвиля змінного струму, а в схемах другого типу – випрямлений струм проходить через вимірювальний механізм в обидві половини періоду (pиc. 3.4)

Рис. 3.4

При вимірах на змінному струмі викликає інтерес діюче значення. З огляду на те, що воно зв'язане із середнім співвідношенням

| Iсeр=IKф, | (3.7) |
| --- | --- |

де Kф – коефіцієнт форми кривої, вимірювальний прилад може бути відградуйований у діючих значеннях тільки для визначеної форми кривої струму або напруги. Якщо використовувати квадратичну ділянку вольт-амперної характеристики (тобто початкову частину), то випрямлений струм (напруга) не буде залежати від форми кривих. Точність випрямних приладів невисока, звичайно клас точності вольтметрів і амперметрів 1,0-1,5.

Сполучення схем комбінованих випрямних ампер-вольтметрів зі схемами магнітоелектричних омметрів дозволить створювати універсальні прилади – тестери, що дозволяють вимірювати постійні і змінні струми і напруги в широких межах, а також активні опори.

3.3 Порядок виконання роботи

- Записати технічні і метрологічні характеристики приладів до табл. 3.2.

- Розрахувати величину додаткового опору для свого робочого місця за даними, взятим із табл. 3.2, згідно з формулами (3.2) і (3.3).

Таблиця 3.2

| Номер робочого місця | I1н, мА | I2н, мА | Rп, Ом | U1н, В | U2н, В | Rп,Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,5 | 100 | 668 | 30 | 7,5 |  |
| 2 | 7,5 | 100 | 750 | 30 | 7,5 |  |
| 3 | 7,5 | 100 | 706 | 30 | 7,5 |  |
| 4 | 7,5 | 100 | 663 | 30 | 7,5 |  |
| 5 | 1,5 | 100 | 742 | 30 | 7,5 |  |
| 6 | 3,0 | 50 | 1640 | 15 | 7,5 |  |
| 7 | 3,5 | 200 | 533 | 30 | 7,5 |  |
| 8 | 1,0 | 100 | 742 | 15 | 7,5 |  |

- Зібрати схему для розширення межі виміру мікроамперметра (рис. 3.5).

##### Рис. 3.5

- Для п'яти оцифрованих значень міліамперметра вимірити струм. Результати вимірів і обчислень занести до табл. 3.3.

Таблиця 3.3

| Найменування | I1 | I2 | p | Rш | I1 | ΔI | γI | CI2 (з Rш) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мА | мА |  | Ом | мА | мА | % |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для заповнення таблиці зробити обчислення і визначити:

a) Rш, p – за варіантом робочого місця, за співвідношеннями:

| p=I1нI2н; Rш=Rnp−1; |  |
| --- | --- |

6) обмірюване значення струму I1=I2⋅p;

в) абсолютну похибку виміру струму;

г) відносну приведену похибку виміру струму

| δ1=ΔI1I1н⋅100. |  |
| --- | --- |

- Зібрати схему для розширення межі виміру вольтметра (рис. 3.6).

Рис. 3.6

- Для п'яти різних значень I вимірити напругу U. Результати вимірів і обчислень занести до табл. 3.4. Для заповнення табл. 3.4 виконати обчислення і визначити:

а) p, Rд– за варіантом робочого місця, за співвідношеннями:

| p=U1нU2н; Rд=Rn⋅(p−1); |  |
| --- | --- |

б) обмірюване значення напруги U1=p⋅U2;

в) абсолютну похибку виміру напруги ΔU=U1−U1;

г) відносну приведену похибку напруги γU=ΔU⋅100U1н.

Таблиця 3.4

| Найменування | U1 | U2 | p | Rд | U1 | ΔU | γ% | CV2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | В |  | Ом | В | В | % |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Зібрати схему включення амперметра, вольтметра і ватметра з вимірювальними трансформаторами струму і напруги (рис. 3.7).

Рис. 3.7

- Для п'яти різних значень напруги вимірити струм I1, напругу U1, струм I2, потужність P2. Результати вимірів занести до табл. 3.5. Для заповнення табл. 3.5. обчислити і визначити:

а) коефіцієнт трансформації  KIн=I1нI2н;

б) обмірювані значення струму і потужності:

| I1=I2⋅KIн; P1=P2⋅KIн⋅KUн; |  |
| --- | --- |

в) абсолютну похибку виміру струму:

| ΔI=I1−I1, |  |
| --- | --- |

г) відносні приведені похибки напруги і струму:

| γI=ΔI⋅100I1н. |  |
| --- | --- |

Таблиця 3.5

| Найменування | U1 | I1 | I2 | P2 | kIн | I1 | ΔI | γI | P1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | ### А | А | Вт |  | А | А | % | Вт |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Зібрати схему перетворення змінного струму в постійний при одно- і двопівперіодному випрямленні, подаючи на вхід кола змінну напругу різної форми кривої (рис. 3.8). Для вимірів використовувати: осцилограф, електронний вольтметр і магнітоелектричний мікроамперметр із додатковим резистором.

Рис. 3.8

- Встановити на генераторі відповідну форму кривої напруги і подати на вхід 7-12 В,     = 100-200 Гц.

- Зарисувати з осцилографа форми кривих напруги на вході і виході при одно- і двопівперіодному випрямленні і знайти амплітудні значення напруг. Зафіксувати напруги на виході. Результати вимірів занести до табл. 3.6.

Ka=UM2U2,     Kφ=U1Uсeр2.

Таблиця 3.6

| Вхід |  |  | # Вихід |  |  |  |  |  | Двопівперіодний випрямлений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | однопівперіодний |  |  | двопівперіодний |  |  |  |  |  |
| Форми кривої | # Напруга |  | # Форми кривої | Напруга |  | Форми кривої | Напруга |  | Ka | Kф | U2 |
|  | По осцилографу UM1 | U1 |  | UM2 | Uсер |  | UM2 | Uсер |  |  |  |
|  | В | В |  | В | В |  | В | В |  |  |  |

3.4 Звіт про роботу

У звіті повинні бути наведені:

- Технічні і метрологічні характеристики вимірювальних приладів.

- Схеми електричних кіл.

- Розрахункові формули, таблиці і обчислення.

- Стислі висновки по роботе.

3.5 Контрольні запитання

- Класифікація перетворювачів і їх структурна схема

- Призначення шунтів і додаткових опорів, схеми включення.

- Порядок розрахунку шунтів і додаткових опорів.

- Пристрій, принцип дії і призначення вимірювальних трансформаторів.

- Режим роботи і похибки вимірювальних трансформаторів.

- Однопівперіодні випрямні перетворювачі.

- Двопівперіодні випрямні перетворювачі.

- Рівняння перетворення для випрямлячів.