##### Лабораторна робота 6

# ВИМІР  ПАРАМЕТРІВ  ЕЛЕКТРИЧНИХ  КІЛ:  R,  L,  M  І  C

6.1 Мета роботи

Освоєння деяких методів виміру параметрів електричних кіл: R, L, М і С.

Одержання практичних навичок роботи з омметрами, мегометрами, мостами постійного і змінного струму.

6.2 Загальні відомості

Опір – один з найважливіших параметрів електричних кіл. За величиною опори дуже різноманітні і поділяються на три групи: малі – від 1 Ом і менше; середні – від 1 Ом до 0,1 МОм; великі – від 0,1 МОм і вище. При вимірах малих опорів на результат вимірів впливає опір з'єднуючих проводів, контактів і контактні термо-ЕРС. При вимірах великих опорів необхідно враховувати і усувати вплив температури, вологості та інших величин. Опір твердих провідників вимірюють на постійному струмі, тому що при цьому виключається похибка, пов'язана з впливом ємності і індуктивності.

6.2.1 Непрямий метод виміру опорів

Метод порівняння при послідовному і паралельному з'єднанні заснований на порівнянні вимірюваного і зразкового опорів. При установці перемикача "К" у положення 1 (рис. 6.1, а) вимірюють напругу . Cтрум у колі

|  | (6.1) |
| --- | --- |

При установці "К" у положення 3 вимірюють напругу , тоді вимірюваний опір

|  | (6.2) |
| --- | --- |

Цей метод застосовують для виміру середніх і великих опорів.

Для виміру малих і середніх значень опорів застосовують схему рис. 6.1, 6.

У положенні 1 ключа "К" вимірюють струм , а в положення 3 – струм .

Напруга мережі

|  | (6.3) |
| --- | --- |

Вимірюваний опір

|  | (6.4) |
| --- | --- |

а)

б)

Рис. 6.1

6.2.2 Прилади безпосередньої оцінки для виміру опорів

Для прямого виміру електричного опору використовують омметри і мегометри, в яких застосовують вимірювальні механізми магнітоелектричної системи.

Омметри можна розділити на дві групи: 1) однорамкові, що мають одну рухому рамку; 2) з логометром, рухома частина яких складається з двох рамок.

Однорамкові омметри характеризуються тим, що покази їхні правильні тільки при певному значенні напруги джерела струму.

Покази омметрів-логометрів не залежать від напруги джерела струму. Промисловість випускає омметри з межами виміру від 0 до 100 кОм і 0,2-200 МОм. Основна їхня погрішність дорівнює ±1%.

6.2.3 Метод амперметра, вольтметра, ватметра для виміру індуктивності,  ємності і взаємної індуктивності в колах змінного струму

Підключаючи по черзі до затискачів 1-1/ котушку з індуктивністю L і конденсатор з ємністю С, вимірюють активну потужність Р, струм І, напругу U (рис. 6.2).

Рис. 6.2

Індуктивність котушки

|  | (6.5) |
| --- | --- |

Ємність конденсатора

|  | (6.6) |
| --- | --- |

При узгодженому послідовному з'єднанні двох котушок їхня загальна індуктивність

|  | (6.7) |
| --- | --- |

де  – індуктивність першої котушки;  – індуктивність другої котушки;  – взаємна індуктивність двох котушок.

Загальну індуктивність котушок при узгодженому включенні  і зустрічному включенні  можна визначити за формулою (6.7), знаючи покази амперметра і вольтметра:

|  | (6.10) |
| --- | --- |
|  | (6.11) |

При зустрічному послідовному з'єднанні двох котушок їх загальна індуктивність

|  | (6.8) |
| --- | --- |

Віднімаючи з рівняння (6.7) рівняння (6.8), одержимо

| ; | (6.9) |
| --- | --- |

6.2.4 Визначення взаємної індуктивності за допомогою амперметра і вольтметра (рис.6.3)

Рис. 6.3

Якщо вимірити струм   у першій котушці і індуктовану в другій котушці ЕРС, то маємо співвідношення

| ; | (6.12) |
| --- | --- |

де  – кутова частота.

Для виміру ЕРС використовують цифровий вольтметр, тому що він споживає малу потужність при вимірі, тоді  .

6.2.5 Вимір ємності за сталою часу (рис. 6.4)

При встановлені ключа в положення 1, конденсатор  заряджається до напруги . У положенні ключа 2 відбувається розряд конденсатора через опір  до напруги , тоді

|  | (6.13) |
| --- | --- |

де  t – час розряду конденсатора, обмірюваний секундоміром; τ – постійна часу ().

Рис. 6.4

З рівняння (6.13) знайдемо

|  | (6.14) |
| --- | --- |

6.2.6 Вимірювальні прилади  врівноважуючого перетворення

1) Вимірювальні мости постійного струму. Мостовий метод є основним, найбільш довершеним методом виміру параметрів електричних кіл. Міст постійного струму призначений для виміру опору.

Найбільше поширення одержали два варіанти мостів: одинарні і подвійні (рис. 6.5).

Рис. 6.5

Плечі  і , суміжні в мостовій схемі, називаються плечами порівняння. Два інших опори, які входять у рівняння у вигляді відношення , називають плічми відношення.

Різниця напруг між точками А і В вимірювального моста дорівнює нулю за умови, що

|  | (6.15) |
| --- | --- |

Ця рівність визначає умову рівноваги моста. Якщо один з опорів пліч моста є невідомим, то його значення встановлюють

|  | (6.16) |
| --- | --- |

2) Мости змінного струму. Ці мости служать в основному для вимірів комплексних опорів. Основні рівняння для мостів змінного струму:	.

|  | (6.17) |
| --- | --- |
|  | (6.18) |

Рис. 6.6

Промислові мости змінного струму звичайно роблять універсальними, об'єднуючими декілька зазначених вимірювальних схем; вони призначені для вимірів комплексних опорів, ємності, індуктивності, тангенса кута втрат і тангенса кута зсуву фаз між векторами струму і напруги (рис. 6.6).

6.3 Порядок виконання роботи

- Ознайомитися з приладами і записати їх характеристики.

- Зібрати схему (рис. 6.1, а), вимірити  і  для двох різних значень напруги. Обчислити значення R за формулою (6.2) і середнє значення занести до табл. 6.1.

Таблиця 6.1

| Метод вимірів | Вимірюваний опір |
| --- | --- |

- Зібрати схему (рис. 6.1, 6), вимірити струми  і , обчислити опір за формулою (6.4), занести до табл. 6.1.

- Вимірити опір мегометром, результат занести до табл.6.1.

- Вимірити опір мостом постійного струму.

- Вимірити опір обмоток котушок індуктивності омметром. Результат занести до табл. 6.2.

Таблиця 6.2

| Кількість витків котушки індуктивності | 3600 | 2400 | 1200 | 40 | 25 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Зібрати схему (рис. 6.2), вимірити струм, напругу і потужність. За формулами (6.5), (6.6), (6.9) обчислити K, C, і М.  Результати занести до табл.6.3, 6.4, 6.5.

Примітка. Активний опір котушки з 1200 витками взяти з попереднього дослідження (табл. 6.2).

Таблиця 6.3

| Виводи котушок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | Вт | Ом | Ом |  | Гн |  |
| 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 6.4

| Номер конденсатора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | А | Вт | Ом | Ом |  | мкФ |
| С1 |  |  |  |  |  |  |  |
| С2 |  |  |  |  |  |  |  |
| С3 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 6.5

| Поєднання котушок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | Вт | Гн | Гн |
| послідовне |  |  |  |  |  |
| зустрічне |  |  |  |  |  |

- Зібрати схему (рис. 6.3), вимірити струм і напругу. Обчислити за формулою (6.12) взаємну індуктивність. Занести результат до табл. 6.6.

Таблиця 6.6

| А | В | Гц | с-1 | Гн |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Зібрати cxемy (рис. 6.4). Вимірити напругу заряду і розряду ємності, час розряду ємності секундоміром до напруги. . Обчислити за формулою (6.14) .  Результати занести до табл. 6.7.

Таблиця 6.7

| B | В | с | Ом | мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Вимірити ємність і індуктивність мостом змінного струму. Значення L і С  будуть дорівнювати добутку показів по шкалі перемикача діапазонів вимірів змінного опору. Результати занести до табл. 6.8 і 6.9.

Таблиця 6.8

| Номер конденсатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (мкФ) |  |  |  |

Таблиця 6.9

| Виводи котушок | 3600 | 2400 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- |
| (Гн) |  |  |  |

6.4 Звіт про роботу

У звіті повинні бути наведені:

1. Найменування і ціль роботи.

2. Характеристики приладів.

3. Схеми електричних кіл.

4. Розрахункові формули, таблиці вимірів і обчислень.

5. Стислі висновки по роботі.

##### 6.5 Контрольні запитання

- Назвати основні методи виміру опорів.

- Як вимірюють опір методом порівняння?

- Прилади безпосередньої оцінки опорів.

- Непрямі методи виміру індуктивності, ємності і взаємної індуктивності.

- Прямі методи виміру індуктивності і ємності.

- Якими недоліками володіють методи виміру L і C приладами безпосередньої оцінки?

- Вимір індуктивності мостом змінного струму.

- Вимір ємності мостом змінного струму.

- Мости постійного струму і їхнє застосування.